UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Engenharia de Controle e Automação — Instrumentação Industrial II

Relatório de Testes de Sensores

Monitor Portátil de Qualidade da Água

Turbidez (TS-300B) | TDS (Gravity Analog) | pH (PH4502C)

Matheus Sales

matheus.sales@sou.ufmt.br

Cuiabá — MT, 2025

1. Introdução

Este documento registra os testes individuais e integrados dos sensores analógicos do monitor portátil de qualidade da água desenvolvido para a disciplina de Instrumentação Industrial II. O objetivo é validar o funcionamento e a leitura de cada sensor antes da integração completa do firmware.

Os testes seguem a seguinte sequência:

- Sensor de turbidez (TS-300B) — individual

- Sensor de TDS (Gravity Analog TDS) — individual

- Sensor de pH (PH4502C) — individual

- Teste integrado dos três sensores simultaneamente

2. Arquitetura de Aquisição de Dados

Todos os sensores deste relatório possuem saída analógica de tensão. O fluxo de dados adotado é:

Sensor (analógico) → ADS1115 (5 V) → TXS0108E → ESP32 (3,3 V)

Justificativa de cada estágio:

- Sensores alimentados em 5 V — saídas analógicas podem superar 3,3 V

- ADS1115 alimentado em 5 V — aceita entradas analógicas de até ~5,5 V sem dano, resolve a incompatibilidade de tensão no domínio analógico com resolução de 16 bits

- Comunicação ADS1115 → ESP32 via I²C — sinal digital em nível 5 V

- TXS0108E (bidirecional, digital) — converte I²C de 5 V (lado B) para 3,3 V (lado A), protegendo o ESP32

⚠  O TXS0108E opera APENAS no barramento I²C digital. Nunca inserir o TXS0108E na cadeia analógica — distorceria o sinal.

3. Hardware e Pinagem Geral

3.1 ADS1115 — Conexões fixas (todos os testes)

O ADS1115 permanece conectado da mesma forma em todos os testes. Apenas o canal AINx utilizado muda conforme o sensor.

| Pino ADS1115 | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VDD | 5 V (Vin ESP32) | Alimentação 5 V — habilita entrada analógica até ~5,5 V |
| GND | GND comum | GND único entre ESP32, ADS e sensores |
| SCL | TXS0108E — Lado B (B1) | I²C clock — 5 V |
| SDA | TXS0108E — Lado B (B2) | I²C dados — 5 V |
| ADDR | GND | Endereço I²C = 0x48 |
| ALRT | Não conectar | — |

3.2 TXS0108E — Conexões fixas (todos os testes)

| Pino TXS0108E | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VCCA | 3,3 V (ESP32) | Lado A — domínio 3,3 V |
| VCCB | 5 V (Vin ESP32) | Lado B — domínio 5 V |
| GND | GND comum |  |
| OE | 3,3 V (VCCA) | Habilita o conversor permanentemente |
| A1 | GPIO 22 — SCL ESP32 | I²C SCL 3,3 V → ESP32 |
| B1 | SCL ADS1115 | I²C SCL 5 V → ADS1115 |
| A2 | GPIO 21 — SDA ESP32 | I²C SDA 3,3 V → ESP32 |
| B2 | SDA ADS1115 | I²C SDA 5 V → ADS1115 |

3.3 DS18B20 — Conexões fixas (todos os testes)

O DS18B20 é utilizado em todos os testes pois fornece compensação de temperatura para o cálculo do TDS e registro de temperatura ambiente da amostra.

| Pino DS18B20 | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VDD | 3,3 V |  |
| GND | GND comum |  |
| DATA | GPIO 13 (ESP32) | 1-Wire — pull-up 4,7 kΩ para 3,3 V obrigatório |

⚠  Sem o resistor pull-up de 4,7 kΩ entre DATA e 3,3 V, o DS18B20 retorna 85°C fixo (valor de erro padrão Maxim).

4. Teste 1 — Sensor de Turbidez TS-300B

4.1 Objetivo

Validar a leitura analógica do sensor de turbidez TS-300B pelo ADS1115 e estabelecer a curva empírica de calibração tensão × NTU, necessária para conversão dos valores no firmware.

4.2 Especificações do sensor

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Alimentação | 5 V DC |
| Saída analógica | Tensão variável (verificar nível máximo com multímetro) |
| Saída digital | Nível lógico — limiar ajustável por potenciômetro (não utilizada neste teste) |
| Princípio | Dispersão de luz infravermelha por partículas em suspensão |

4.3 Pinagem — TS-300B

| Pino TS-300B | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5 V (Vin ESP32) | Alimentação 5 V |
| GND | GND comum |  |
| A (saída analógica) | ADS1115 — AIN0 | Sinal analógico direto — sem divisor resistivo |
| D (saída digital) | Não conectar | Não utilizada neste teste |

✔  A saída analógica vai direto ao ADS1115 (alimentado em 5 V), que suporta entradas até ~5,5 V. Sem necessidade de divisor resistivo.

4.4 Procedimento de calibração empírica

Por não possuir curva de calibração oficial publicada pelo fabricante, o TS-300B requer caracterização empírica com amostras de referência.

- Preparar 3 amostras de referência em recipientes idênticos:

- Amostra A: água destilada — referência ~0 NTU

- Amostra B: água com argila diluída (1 g/L) — ~50 NTU

- Amostra C: água com argila concentrada (5 g/L) — ~300–500 NTU

- Para cada amostra, mergulhar o sensor, aguardar 5 segundos para estabilização e registrar a tensão média de 20 leituras do ADS1115 no AIN0.

- Plotar a curva Tensão (V) × NTU e ajustar regressão polinomial de 2° grau: NTU = a·V² + b·V + c

- Registrar os coeficientes a, b e c na tabela de resultados.

⚠  Medir com multímetro a tensão de saída do TS-300B com o sensor no ar (sem água) e com água destilada antes de conectar ao ADS1115, para confirmar que não ultrapassa 5 V.

4.5 Código de teste — Turbidez individual

Copiar para o Arduino IDE. Abre o Serial Monitor a 115200 baud.

// ============================================================

// TESTE 1 — Sensor de Turbidez TS-300B

// ADS1115 (5V) → TXS0108E → ESP32 | Leitura no AIN0

// DS18B20 no GPIO 13 (pull-up 4k7 para 3.3V)

// ============================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 13

Adafruit_ADS1115 ads;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Canais do ADS1115

#define CH_TURBIDEZ 0

// Ganho: GAIN_ONE = ±4.096V (resolução 0.125 mV/bit)

// Com ADS alimentado em 5V, entradas até ~5.5V são seguras

// mas o PGA limita a conversão a ±4.096V — adequado para TS-300B

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(21, 22);  // SDA=21, SCL=22

if (!ads.begin(0x48)) {

Serial.println("ERRO: ADS1115 nao encontrado. Verifique conexoes I2C.");

while (1);

}

ads.setGain(GAIN_ONE);  // ±4.096V

sensors.begin();

Serial.println("DS18B20 iniciado.");

Serial.println("============================================");

Serial.println("TESTE 1 — Turbidez TS-300B");

Serial.println("Formato: Amostra | Tensao(V) | Temp(C)");

Serial.println("============================================");

delay(1000);

}

void loop() {

// Leitura do ADS1115 — AIN0 (turbidez)

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(CH_TURBIDEZ);

float voltage = ads.computeVolts(raw);

// Leitura de temperatura

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

// Exibição no Serial Monitor

Serial.print("Turbidez | Tensao: ");

Serial.print(voltage, 4);

Serial.print(" V | Temp: ");

Serial.print(temp, 2);

Serial.println(" C");

// Para calibração: registre manualmente o NTU de cada amostra

// e anote a tensão correspondente para montar a curva

delay(500);

}

4.6 Tabela de resultados — Turbidez

Preencher durante o teste:

| Amostra | NTU estimado | Tensão média (V) | Temperatura (°C) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada | ~0 | 3,3416 | 21,75 |  |
| Argila diluída (1 g/L) | ~50 | 1,8793 | 22,12 |  |
| Argila concentrada (5 g/L) | ~300–500 | 0,3305 | 21,62 |  |
| Amostra real (torneira) | — |  |  |  |

5. Teste 2 — Sensor de TDS (Gravity Analog TDS)

5.1 Objetivo

Validar a leitura do sensor de sólidos totais dissolvidos (TDS) e aplicar a calibração de 1 ponto com compensação de temperatura via DS18B20.

5.2 Especificações do sensor

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Alimentação | 3,3–5,5 V DC |
| Saída analógica máxima | 2,3 V (segura para ADS1115 em qualquer configuração) |
| Faixa de medição | 0–1000 ppm |
| Resolução | 0,0023 V/ppm (1 ppm por LSB no conversor) |
| Consumo | 3–6 mA |

5.3 Pinagem — TDS Gravity

| Pino TDS Gravity | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5 V (Vin ESP32) | Alimentado em 5 V para consistência |
| GND | GND comum |  |
| A (saída analógica) | ADS1115 — AIN1 | Saída máx. 2,3 V — segura |

5.4 Procedimento de calibração — 1 ponto + compensação

- Preparar solução padrão de condutividade de 1413 µS/cm a 25°C (solução de calibração comercial).

- Mergulhar a sonda TDS e o DS18B20 na solução. Aguardar 30 segundos.

- Registrar temperatura T e tensão V_raw do ADS1115 (AIN1).

- O firmware calcula automaticamente EC25 e o fator k. Anotar k na tabela de resultados.

- Verificar leitura em amostras de concentração conhecida (água destilada = 0 ppm, água de torneira típica = 100–300 ppm).

Equações aplicadas no firmware:

// Compensação de temperatura (normaliza para 25°C)

EC25 = EC_bruto / (1.0 + 0.02 * (temperatura - 25.0));

// Fator de ganho k (calculado na calibração, salvo em NVS)

k = 1413.0 / EC25;

// Leitura corrigida em toda medição futura

EC_corr = EC_bruto * k / (1.0 + 0.02 * (temperatura - 25.0));

TDS_ppm = EC_corr / 2.0;

5.5 Código de teste — TDS individual

// ============================================================

// TESTE 2 — Sensor TDS Gravity Analog

// ADS1115 (5V) → TXS0108E → ESP32 | Leitura no AIN1

// DS18B20 no GPIO 13 — compensacao de temperatura

// ============================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 13

Adafruit_ADS1115 ads;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

#define CH_TDS 1

// Fator k obtido na calibracao (ajustar apos o teste)

float k_tds = 1.0;

float calcTDS(float voltage, float temp) {

// Converte tensao para condutividade bruta (aproximacao linear)

float ec_bruto = voltage * 1000.0 / 2.3;  // escala 0-2.3V → 0-1000 uS/cm

float ec25 = ec_bruto / (1.0 + 0.02 * (temp - 25.0));

float ec_corr = ec25 * k_tds;

return ec_corr / 2.0;  // TDS em ppm

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(21, 22);

if (!ads.begin(0x48)) {

Serial.println("ERRO: ADS1115 nao encontrado.");

while (1);

}

ads.setGain(GAIN_ONE);

sensors.begin();

Serial.println("============================================");

Serial.println("TESTE 2 — TDS Gravity Analog");

Serial.println("Formato: Tensao(V) | Temp(C) | TDS(ppm)");

Serial.println("============================================");

delay(1000);

}

void loop() {

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(CH_TDS);

float voltage = ads.computeVolts(raw);

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

float tds = calcTDS(voltage, temp);

Serial.print("TDS | Tensao: ");

Serial.print(voltage, 4);

Serial.print(" V | Temp: ");

Serial.print(temp, 2);

Serial.print(" C | TDS: ");

Serial.print(tds, 1);

Serial.println(" ppm");

delay(500);

}

5.6 Tabela de resultados — TDS

| Amostra | TDS referência (ppm) | Tensão (V) | Temperatura (°C) | TDS calculado (ppm) | Desvio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada | ~0 |  |  |  |  |
| Sol. padrão 1413 µS/cm | ~707 |  |  |  |  |
| Água torneira | — |  |  |  |  |
| Água com sal (1 g/L) | — |  |  |  |  |

6. Teste 3 — Sensor de pH (PH4502C)

6.1 Objetivo

Validar a leitura de pH e executar a calibração de 3 pontos (pH 4, 7 e 10), registrando os coeficientes de inclinação ácida e básica que serão utilizados pelo firmware.

6.2 Especificações do sensor

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Alimentação | 5 V DC — OBRIGATÓRIO (não funciona corretamente em 3,3 V) |
| Saída analógica | Variável conforme pH — pode superar 3,3 V |
| Faixa de pH | 0–14 |
| Vida útil do eletrodo | ~1 ano (eletrodo de vidro) |

6.3 Pinagem — PH4502C

| Pino PH4502C | Conectado a | Observação |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5 V (Vin ESP32) | 5 V EXATOS — tensão crítica para precisão |
| GND | GND comum | GND único — ruído de terra afeta diretamente a leitura de pH |
| Po (saída analógica) | ADS1115 — AIN2 | Sinal analógico direto — ADS em 5 V suporta a tensão |
| Do (saída digital) | Não conectar | Não utilizada |
| To (temperatura) | Não conectar | Não utilizada — DS18B20 usado no lugar |

⚠  O aterramento do PH4502C deve ser o mesmo GND do ADS1115 e do ESP32. GND separado ou com diferença de potencial distorce a leitura analógica.

6.4 Procedimento de calibração — 3 pontos

- Com o módulo alimentado em 5 V, aplicar curto-circuito no conector BNC e ajustar o potenciômetro de offset até a saída marcar 2,5 V no multímetro.

- Mergulhar o eletrodo na solução tampão pH 7,00. Aguardar estabilização (30–60 s). Registrar V7 = valor do offset.

- Mergulhar na solução tampão pH 4,00. Aguardar estabilização. Registrar V4.

- Mergulhar na solução tampão pH 10,01. Aguardar estabilização. Registrar V10.

- Calcular as inclinações conforme abaixo e registrar na tabela.

// Inclinacao acida (pH 4 a pH 7)

slope_acid  = (7.0 - 4.0)  / (V7 - V4);

// Inclinacao basica (pH 7 a pH 10)

slope_basic = (7.0 - 10.0) / (V7 - V10);

// Conversao tensao → pH

if (voltage < V7)

pH = slope_acid  * (voltage - offset) + 7.0;

else

pH = slope_basic * (voltage - offset) + 7.0;

6.5 Código de teste — pH individual

// ============================================================

// TESTE 3 — Sensor de pH PH4502C

// ADS1115 (5V) → TXS0108E → ESP32 | Leitura no AIN2

// Calibracao de 3 pontos — ajustar constantes abaixo

// ============================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 13

Adafruit_ADS1115 ads;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

#define CH_PH 2

// Preencher com valores medidos na calibracao

float ph_offset     = 2.5;   // V7 — tensao no pH 7

float ph_slope_acid = -5.0;  // ajustar com medicao real

float ph_slope_bas  =  5.0;  // ajustar com medicao real

float calcPH(float voltage) {

if (voltage < ph_offset)

return ph_slope_acid * (voltage - ph_offset) + 7.0;

else

return ph_slope_bas  * (voltage - ph_offset) + 7.0;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(21, 22);

if (!ads.begin(0x48)) {

Serial.println("ERRO: ADS1115 nao encontrado.");

while (1);

}

ads.setGain(GAIN_ONE);

sensors.begin();

Serial.println("============================================");

Serial.println("TESTE 3 — pH PH4502C");

Serial.println("Formato: Tensao(V) | Temp(C) | pH");

Serial.println("============================================");

delay(1000);

}

void loop() {

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(CH_PH);

float voltage = ads.computeVolts(raw);

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

float ph = calcPH(voltage);

Serial.print("pH | Tensao: ");

Serial.print(voltage, 4);

Serial.print(" V | Temp: ");

Serial.print(temp, 2);

Serial.print(" C | pH: ");

Serial.println(ph, 2);

delay(500);

}

6.6 Tabela de resultados — pH

| Amostra | pH referência | Tensão (V) | Temperatura (°C) | pH calculado | Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tampão pH 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
| Tampão pH 7,00 | 7,00 |  |  |  |  |
| Tampão pH 10,01 | 10,01 |  |  |  |  |
| Água torneira | ~7,0–8,0 |  |  |  |  |
| Vinagre | ~2,5–3,0 |  |  |  |  |

7. Teste 4 — Integrado (Turbidez + TDS + pH simultâneos)

7.1 Objetivo

Validar o funcionamento simultâneo dos três sensores no mesmo barramento ADS1115, confirmar ausência de interferência entre canais e verificar estabilidade das leituras em condições reais.

7.2 Mapa de canais ADS1115 — Teste integrado

| Canal ADS1115 | Sensor | Pino do sensor | Faixa esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| AIN0 | Turbidez TS-300B | Saída analógica (A) | Conforme curva empírica |
| AIN1 | TDS Gravity | Saída analógica | 0–2,3 V |
| AIN2 | pH PH4502C | Po (saída analógica) | ~1,0–4,0 V |
| AIN3 | Reserva | — | Disponível para expansão |

7.3 Código de teste — Integrado

Este código aplica as calibrações definidas nos testes individuais. Atualizar as constantes antes de executar.

// ============================================================

// TESTE 4 — Integrado: Turbidez + TDS + pH

// ADS1115 AIN0=Turbidez | AIN1=TDS | AIN2=pH

// DS18B20 GPIO 13 — temperatura e compensacao TDS

// ============================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 13

Adafruit_ADS1115 ads;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

#define CH_TURBIDEZ 0

#define CH_TDS      1

#define CH_PH       2

// ── Constantes de calibracao ─────────────────────────────

// Turbidez: coeficientes da regressao empirica NTU = a*V^2 + b*V + c

float turb_a = 0.0;  // ajustar com resultado do Teste 1

float turb_b = 0.0;

float turb_c = 0.0;

// TDS: fator de ganho k (Teste 2)

float k_tds = 1.0;

// pH: offset e inclinacoes (Teste 3)

float ph_offset    = 2.5;

float ph_slope_ac  = -5.0;

float ph_slope_bas =  5.0;

// ── Funcoes de conversao ─────────────────────────────────

float calcNTU(float v) {

return turb_a * v * v + turb_b * v + turb_c;

}

float calcTDS(float v, float temp) {

float ec_bruto = v * 1000.0 / 2.3;

float ec25 = ec_bruto / (1.0 + 0.02 * (temp - 25.0));

return (ec25 * k_tds) / 2.0;

}

float calcPH(float v) {

if (v < ph_offset)

return ph_slope_ac  * (v - ph_offset) + 7.0;

else

return ph_slope_bas * (v - ph_offset) + 7.0;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(21, 22);

if (!ads.begin(0x48)) {

Serial.println("ERRO: ADS1115 nao encontrado.");

while (1);

}

ads.setGain(GAIN_ONE);

sensors.begin();

Serial.println("========================================================");

Serial.println("TESTE 4 — Integrado: Turbidez | TDS | pH");

Serial.println("Turbidez(NTU) | TDS(ppm) | pH | Temp(C)");

Serial.println("========================================================");

delay(1000);

}

void loop() {

// Leitura de temperatura (necessaria antes do TDS)

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

// Leitura dos tres canais

float v_turb = ads.computeVolts(ads.readADC_SingleEnded(CH_TURBIDEZ));

float v_tds  = ads.computeVolts(ads.readADC_SingleEnded(CH_TDS));

float v_ph   = ads.computeVolts(ads.readADC_SingleEnded(CH_PH));

// Conversoes calibradas

float ntu = calcNTU(v_turb);

float tds = calcTDS(v_tds, temp);

float ph  = calcPH(v_ph);

// Saida formatada

Serial.print("Turb: ");  Serial.print(ntu, 1);  Serial.print(" NTU | ");

Serial.print("TDS: ");   Serial.print(tds, 1);  Serial.print(" ppm | ");

Serial.print("pH: ");    Serial.print(ph,  2);  Serial.print(" | ");

Serial.print("Temp: ");  Serial.print(temp, 2); Serial.println(" C");

delay(1000);

}

7.4 Tabela de resultados — Teste integrado

| Amostra | Turbidez (NTU) | TDS (ppm) | pH | Temp (°C) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada |  |  |  |  |  |
| Água torneira |  |  |  |  |  |
| Amostra 1 |  |  |  |  |  |
| Amostra 2 |  |  |  |  |  |

8. Bibliotecas Necessárias

Instalar via Arduino IDE → Gerenciador de Bibliotecas:

| Biblioteca | Versão recomendada | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Adafruit ADS1X15 | ≥ 2.5.0 | Leitura do ADS1115 via I²C |
| OneWire | ≥ 2.3.7 | Protocolo 1-Wire para DS18B20 |
| DallasTemperature | ≥ 3.9.0 | Leitura de temperatura DS18B20 |
| Wire (built-in) | — | I²C nativo ESP32 |

9. Checklist de Montagem

Verificar antes de energizar:

- ADS1115: VDD em 5 V, ADDR em GND (0x48), SDA/SCL via TXS0108E

- TXS0108E: VCCA = 3,3 V, VCCB = 5 V, OE = 3,3 V, A1/A2 no ESP32, B1/B2 no ADS1115

- DS18B20: resistor pull-up 4,7 kΩ entre DATA e 3,3 V

- PH4502C: VCC = 5 V exatos, GND comum com ADS1115

- TS-300B: VCC = 5 V, saída analógica em AIN0 do ADS1115

- TDS Gravity: VCC = 5 V, saída analógica em AIN1 do ADS1115

- GND único e comum entre ESP32, ADS1115, TXS0108E e todos os sensores

- Cartão SD formatado em FAT32 inserido antes de energizar (não usado nesta fase de testes)